デンマーク　アンブ社製

アンブ エアウェイチェッカ

バルブモデル

取扱説明書

2004.3.5-036-02

未滅菌。１人の患者さん用です。ディスポーザブルです。クリーニングや滅菌はできません。使用前に以下の取扱方法をよく読んでください。

用途

本装置をお使いいただくことで、気管チューブの挿入位置を知る手助けとなります。但し、大体の位置を知ることはできますが、その位置を100%まで特定することはできません。位置の特定は医学的判断に基づいて行ってください。

取扱方法

- リークテストを実施（バルブを押し、親指で接続部分を塞ぎ、バルブを離してください）。リークが見つかった場合、廃棄してください。

- 気管チューブを挿管し、その深さをチェックしてください。

- 換気する前にバルブを押し、気管チューブに接続し、バルブから手を離してください。

注：このテストは換気を行う前に実施してください。

- バルブが自力で膨らむことを確認してください。

a)エアーが戻り、バルブが急に膨らむ（5秒以内）場合、気管チューブは気管に入っています。他の臨床所見から位置を確認し、気管チューブを固定してください。

b)エアーがゆっくり戻り、バルブがゆっくり膨らむ（5～30秒）場合、気管チューブの位置を慎重に調べてください。疑問が見られる場合、喉頭鏡などによって視覚的に位置を確認してください。再挿管あるいは他の方法による換気が必要です。

c)エアーが戻らず、バルブが膨らまない、あるいは嘔吐が見られる場合、気管チューブは食道に入っています。再挿管あるいは他の方法による換気が必要です。

警告 A.気管チューブの閉塞、病的な肥満、肺水腫、主気管支への挿管、重篤な気管支痙攣、閉塞性肺疾患の場合、バルブが膨らむために使えるエアーが減少しています。内視鏡などにより気管チューブの位置を確認してください。 B.咽頭挿管の場合、本装置での評価に間違いが出る可能性があります。挿管時にその深さをモニターしてください。経鼻挿管などのようにチューブのキンク（折れ曲がり）が懸念されるような場合、特によく注意してモニターしてください。 C.保管時の温度が0℃に近い場合、使用には注意してください。寒さのため本装置が充分に機能しない、膨らまないことがあります。 D.5才以下、20kg以下の患者さんには使用しないでください。 E.本装置を使用する前に気管チューブを通して積極的な換気をしている場合、本装置は慎重に使用してください。 F.妊婦さんには使用しないでください。

注意 包装から取り出した時は、必ず、リークテストを実施し、正常に機能することを確認ください。

仕様

適合規格：医療用具についてのCouncil Directive 93/42/EEC

サイズ：83（長）×59（直径）mm

重量：45g

接続部径：内径15mm

保管温度：－40～+60℃

原典：492 2513 40　04/2003　Version 1.1.0