## 書き出しの概要
Numbersシート名 | Numbers表名 | Excelワークシート名
腎臓
| 表1 | 腎臓
副腎
| 表1 | 副腎
後腹膜専用コイル
| 表1 | 後腹膜

## 腎臓
腎・副腎・後腹膜腔 推奨撮像条件
腎臓
多チャンネル多エレメントの専用コイルでの撮像条件を記す。
撮像順序 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | option |  | option |  | 7 |  | 8 |  | option（排泄相）
撮像法 | ロカライズ | T2強調 | T1強調 | T2強調 | T1強調 | 拡散強調 | T1強調脂肪抑制 |  | T1強調脂肪抑制 |  | Dynamic |  | delayed |  | delayed
Pre, 30s, 60s, 120s
シーケンス名 |  | Single shot 高速SE ( half fourieｒ ) | 高速GRE(T1系)-2D | Single shot 高速SE ( half fourieｒ ) | 高速GRE(T1系)-2D | single shot SE-EPI | 高速GRE(T1系)-3D |  | 高速GRE(T1系)-3D Dixon |  | 高速GRE(T1系)-3D |  | 高速GRE(T1系)-3D |  | 高速GRE(T1系)-3D
b値750～1000s/mm2
撮像断面 | 3-Plane | 冠状断 | 冠状断 | 横断 | 横断 | 横断 | 横断 | 冠状断 | 横断 | 冠状断 | 横断 | 冠状断 | 横断 | 冠状断 | 横断 | 冠状断
TR（ms） |  | 最短 | 最短 | 最短 | 最短 | 呼吸同期 | 最短 |  | 最短 |  | 最短 |  | 最短 |  | 最短
TE（ms） |  | 90～110 | dual echo | 90～110 | dual echo | 80～100 | dual echo |  | dual echo |  | 最短 |  | 最短 |  | 最短
FA（°） |  | 90 | 70〜80 | 90 | 70〜80 | 90 | 10〜15 |  | 10〜15 |  | 10～15 |  | 10～15 |  | 10～15
NEX |  |  | 1 |  | 1 | 3〜4 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
FOV（mm） |  | 400 | 400 | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 350 | 400 | 350 | 400 | 350 | 400 | 350 | 400
Matrix | 450 | 320*192 | 320*192 | 320*192 | 320*192 | 128*128 | 320*192 |  | 320*192 |  | 320*192 |  | 320*192 |  | 320*192
スライス厚（mm） |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3〜4 |  | 3〜4 |  | 3〜4 |  | 3〜4 |  | 3〜4
スライスギャップ（mm） |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
スライス枚数 |  | 24〜30 | 24〜30 | 40 | 40 | 40 | 60-80 | 48〜60 | 40 | 24〜30 | 80〜60 | 48〜60 | 80〜60 | 48〜60 | 80〜60 | 48〜60
呼吸停止 |  | (+) | (+) | (+) | (+) | (-) | (+) |  | (+) |  | (+) |  | (+) |  | (+)
バンド幅（Hz/pixel） |  | 450～550 | 200～300 | 450～550 | 200～300 | 最大 | 400〜500 |  | 400〜500 |  | 400〜500 |  | 400〜500 |  | 400〜500
脂肪抑制 |  | (-) | (-) | (-) | (-) | (+) | (+) |  | (+) |  | (+) |  | (+) |  | (+)
accelerator |  | (+) | (+) | (+) | (+) | (+) | (+) |  | (+) |  | (+) |  | (+) |  | (+)
撮像時間 |  | 15〜20sec | 15-20sec | 15〜20sec | 15-20sec | 3m00sec～5m00sec | 15-20sec |  | 15-20sec |  | 15-20sec |  | 15-20sec |  | 15-20sec
位相方向 |  | R-L | R-L | A-P | A-P | A-P | A-P | R-L | A-P | R-L | A-P | R-L | A-P | R-L | A-P | R-L
その他 |  | 息止め困難な場合は，呼吸同期で撮影する | 息止め困難な場合は、加算回数を増やし、呼吸の影響を低減する | 息止め困難な場合は，呼吸同期で撮影する | 息止め困難な場合は、位相方向を変更もしくは加算回数を増やし、呼吸の影響を低減する | 歪みの対策としてRectangular FOV（長方形FOV) を使用する 呼吸同期法不可なら、自由呼吸下6～10NEX（×3軸）、多軸同時印加MPGなら12～20NEX程度で撮像。 | スライス方向の折返しの対策のため， スライス範囲を適宜増加する |  | Dixon法が撮影可能な装置ではNo.5を これで置き換える． |  | T1WI高信号病変ではｻﾌﾞﾄﾗｸｼｮﾝ処理する。 動脈相は基本的にボーラストラッキング法を使用する． 使用しない場合の動脈相は造影剤投与後30秒とする． |  | 撮像方向は任意とする |  | 撮像方向は任意とする
|  | 多発性のう胞腎における 体積測定の場合は 脂肪抑制を付加する |  |  |  | 腎盂尿管腫瘍、膀胱腫瘍は多発している可能性が高いため下腹部(膀胱含める)の追加してもよい。 | スライス方向ZIP |  | スライス方向ZIP |  | スライス方向ZIP |  | スライス方向ZIP |  | スライス方向ZIP
非造影腎動脈MRAは、体幹部血管推奨撮像条件を参照。

## 副腎
腎・副腎・後腹膜腔 推奨撮像条件
副腎
多チャンネル多エレメントの専用コイルでの撮像条件を記す。
撮像順序 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | option |  | option |  | 7 |  | 8
撮像法 | ロカライズ | T2強調 | T1強調 | T2強調 | T1強調 | 拡散強調 | T1強調脂肪抑制 |  | T1強調脂肪抑制 |  | Dynamic |  | delayed
Pre, 30s, 60s, 120s
シーケンス名 |  | Single shot 高速SE ( half fourieｒ ) | 高速GRE(T1系)-2D | Single shot 高速SE ( half fourieｒ ) | 高速GRE(T1系)-2D | single shot SE-EPI | 高速GRE(T1系)-3D |  | 高速GRE(T1系)-3D Dixon |  | 高速GRE(T1系)-3D |  | 高速GRE(T1系)-3D
b値750～1000s/mm2
撮像断面 | 3-Plane | 冠状断 | 冠状断 | 横断 | 横断 | 横断 | 横断 | 冠状断 | 横断 | 冠状断 | 横断 | 冠状断 | 横断 | 冠状断
TR（ms） |  | 最短 | 最短 | 最短 | 最短 | 呼吸同期 | 最短 |  | 最短 |  | 最短 |  | 最短
TE（ms） |  | 90～110 | dual echo | 90～110 | dual echo | 80～100 | dual echo |  | dual echo |  | 最短 |  | 最短
FA（°） |  | 90 | 70〜80 | 90 | 70〜80 | 90 | 10〜15 |  | 10〜15 |  | 10～15 |  | 10～15
NEX |  |  | 1 |  | 1 | 3〜4 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
FOV（mm） |  | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350
Matrix | 450 | 320*192 | 320*192 | 320*192 | 320*192 | 128*128 | 320*192 |  | 320*192 |  | 320*192 |  | 320*192
スライス厚（mm） |  | 3～4 | 3～4 | 3～4 | 3～4 | 3～4 | 2-3 |  | 2-3 |  | 3〜4 |  | 3〜4
スライスギャップ（mm） |  | 0-0.4 | 0-0.4 | 0-0.4 | 0-0.4 | 0-0.4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
スライス枚数 |  | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30-50 | 30-50 | 30-50 | 30-50 | 80〜60 | 48〜60 | 80〜60 | 48〜60
呼吸停止 |  | (+) | (+) | (+) | (+) | (-) | (+) |  | (+) |  | (+) |  | (+)
バンド幅（Hz/pixel） |  | 450～550 | 200～300 | 450～550 | 200～300 | 最大 | 400〜500 |  | 400〜500 |  | 400〜500 |  | 400〜500
脂肪抑制 |  | (-) | (-) | (-) | (-) | (+) | (+) |  | (+) |  | (+) |  | (+)
accelerator |  | (+) | (+) | (+) | (+) | (+) | (+) |  | (+) |  | (+) |  | (+)
撮像時間 |  | 15〜20sec | 15-20sec | 15〜20sec | 15-20sec | 3m00sec～5m00sec | 15-20sec |  | 15-20sec |  | 15-20sec |  | 15-20sec
位相方向 |  | R-L | R-L | A-P | A-P | A-P | A-P | R-L | A-P | R-L | A-P | R-L | A-P | R-L
その他 |  | 息止め困難な場合は，呼吸同期で撮影する | 息止め困難な場合は、加算回数を増やし、呼吸の影響を低減する | 息止め困難な場合は，呼吸同期で撮影する | 息止め困難な場合は、位相方向を変更もしくは加算回数を増やし、呼吸の影響を低減する | 歪みの対策としてRectangular FOV（長方形FOV) を使用する 呼吸同期法不可なら、自由呼吸下6～10NEX（×3軸）、多軸同時印加MPGなら12～20NEX程度で撮像。 | スライス方向の折返しの対策のため， スライス範囲を適宜増加する |  | Dixon法が撮影可能な装置ではNo.5を これで置き換える． |  | T1WI高信号病変ではｻﾌﾞﾄﾗｸｼｮﾝ処理する。 動脈相は基本的にボーラストラッキング法を使用する． 使用しない場合の動脈相は造影剤投与後30秒とする． |  | 撮像方向は任意とする
[7 empty] | スライス方向ZIP |  | スライス方向ZIP |  | スライス方向ZIP |  | スライス方向ZIP

## 後腹膜
腎・副腎・後腹膜腔 推奨撮像条件
後腹膜(腹部専用コイル)
横断像において，下腹部を含む広範囲撮像の場合は2ステーションで撮像する
上腹部～下腹部まで撮像可能な、多チャンネル多エレメントの専用コイルでの撮像条件を記す。
撮像順序 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | option | 8 | 9
撮像法 | ロカライズ | T2強調 | T2強調 | T2強調脂肪抑制 | T1強調 | T1強調脂肪抑制 | 拡散強調 | T1強調脂肪抑制 | 造影T1強調脂肪抑制
シーケンス名 |  | Single shot 高速SE ( half fourieｒ ) | Single shot 高速SE ( half fourieｒ ) | Single shot 高速SE ( half fourieｒ ) | 高速GRE(T1系)-2D | 高速GRE(T1系)-3D | single shot SE-EPI | 高速GRE(T1系)-3D Dixon | 高速GRE(T1系)-3D
b値750～1000s/mm2
撮像断面 | 3-Plane | 冠状断 | 横断 | 横断 | 横断 | 横断 | 横断 | 横断 | 横断 | 冠状断
TR（ms） |  | 最短 | 最短 | 最短 | 最短 | 最短 | 4000～5000 | 最短 | 最短
TE（ms） |  | 90～110 | 90～110 | 90～110 | dual echo | 最短 | 60～100 ※1） | dual echo | 最短
FA（°） |  | 90 | 90 | 90 | 70〜80 | 10〜15 | 90 | 10〜15 | 10〜15
NEX |  |  |  |  | 1 | 1 | 3〜4 | 1 | 1
FOV（mm） | 480 | 400 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 400
Matrix |  | 320*192 | 320*192 | 320*192 | 320*192 | 320*192 | 128*128 | 320*192 | 320*192
スライス厚（mm） |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 3〜4 | 5 | 3〜4 | 3〜4
スライスギャップ（mm） |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0
スライス枚数 |  | 24〜30 | 40 | 40 | 40 | 60〜80 | 40 | 40 | 60〜80
呼吸停止 |  | (+) | (+) | (+) | (+) | (+) | (-) | (+) | (+)
バンド幅（Hz/pixel） |  | 450～550 | 450～550 | 450～550 | 200～300 | 400〜500 | 最大 | 400〜500 | 400〜500
脂肪抑制 |  | (-) | (-) | (+) | (-) | (+) | (+) | (+) | (+)
accelerator |  | (+) | (+) | (+) | (+) | (+) | (+) | (+) | (+)
撮像時間 |  | 15〜20sec | 15〜20sec | 15〜20sec | 15-20sec | 15-20sec | 3m00sec～5m00sec | 15-20sec | 15-20sec
位相方向 |  | R-L | A-P | A-P | A-P | A-P | A-P | A-P | A-P | R-L
その他 | 自由呼吸 | 息止め困難な場合は，呼吸同期で撮影する | 息止め困難な場合は，呼吸同期で撮影する | 息止め困難な場合は，呼吸同期で撮影する | 息止め困難な場合は、呼吸同期もしくは加算回数を増やし、呼吸の影響を低減する | スライス方向の折返しの対策のため，スライス範囲を適宜増加する | 歪みの対策としてRectangular FOV（長方形FOV) を使用する | Dixon法が撮影可能な装置ではNo.5,6をこれで置き換える． | 2方向撮影 スライス方向の折返しの対策のため， スライス範囲を適宜増加する
呼吸同期はしない
※1） DWIにおいて、TEが60ms前後と短いと背景信号が高くなり、腫瘍とのコントラストが低下する傾向にある。SNRの許せる範囲でTE90ms前後に延ばして撮像し、最短TEの画像と比較検討する必要がある。
STIR法を使用する場合は背景信号がある程度低下するため、現時点ではSNRを優先し最短TEの選択でも構わない。
※2） 折り返しアーチファクトがでない程度に位相方向のFOVを絞る。
※3） Sequentialなら2Acquisitionで、Interleavedなら1Acquisition（TR8000～10000）で、スライス励起順を奇数番目・偶数番目となる設定。
※4） 息止めで撮像する場合、Single Shot系の繰り返し時間による信号低下（クロストーク）を少なくするには、TRをやや長めの設定にする必要がある。高速SEの脂肪抑制T2WIでも可。