## 大腿・下腿部３T
「大腿・下腿部」推奨撮像条件
対象疾患：筋炎，骨髄炎，骨病変など．
検査体位：仰臥位とし，手は胸の上に置く（組まない）．
使用コイル：撮像範囲に合わせ，必要に応じて複数のコイルを組み合わせて使用する．
検査ポイント：Transverse撮像の際スライス方向の歪みが目立つ場合は，撮像範囲を狭め複数回に分け，それぞれ磁場中心で撮像する．フローアーチファクトが目立つ場合はflow compensationを使用する．
3.0T
撮像順序 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Routine or Option | Routine | Routine | Routine | Routine | Routine | Routine | Option：造影 | Option：造影
撮像法 | Scout | STIR | T1W | STIR | T2W | T1W | 脂肪抑制T1W | 脂肪抑制T1W
パルスシーケンス | GRE | TSE-IR | TSE | TSE-IR | TSE | TSE | TSE | TSE
撮像断面 | Transverse, Coronal, Sagittal | Coronal | Coronal | Transverse | Transverse | Transverse | Coronal | Transverse
TR (ms) | 10 | 5000 | 400 | 5000 | 6000 | 500 | 500 | 650
TE (ms) | 4.6 | 65 | 10 | 65 | 90 | 10 | 10 | 10
FA/RFA (°) | 25 | 90/130 | 90/130 | 90/130 | 90/160 | 90/130 | 90/120 | 90/120
ETL | － | 15 | 3 | 15 | 13 | 3 | 3 | 3
FOV （read×phase）（mm） | 480×480 | 380×380 | 380×380 | 380×300 | 380×300 | 380×300 | 380×380 | 380×300
Matrix （read×phase） | 256×256 | 448×320 | 512×384 | 448×256 | 512×320 | 512×320 | 448×320 | 448×256
スライス厚 (mm) | 10 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8
スライス間隔 (mm) | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
スライス枚数 | 3, 3, 3 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 20 | 40
バンド幅 （Hz／pixel） | 360 | 250 | 350 | 250 | 350 | 350 | 350 | 350
加算回数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Parallel imaging factor | － | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
位相方向 | A-P, R-L, A-P | F-H | F-H | A-P | A-P | A-P | R-L | A-P
Saturation pulse | － | － | － | 頭側，尾側 | 頭側，尾側 | 頭側，尾側 | － | 頭側，尾側
Oversampling | － | ＋ | ＋ | － | － | － | － | －
脂肪抑制 | － | STIR （TI = 220） | － | STIR （TI = 220） | － | － | DIXON | CHESS
撮像時間 | 20秒程度 | 2分00秒程度 | 1分50秒程度 | 1分50秒程度 | 1分30秒程度 | 2分00秒程度 | 2分20秒程度 | 2分10秒程度
その他 |  | TIはTR等の撮像条件に合わせて適宜調整． |  | TIはTR等の撮像条件に合わせて適宜調整． |  |  | 造影前後で同じ撮像条件を用い，造影効果がわかりにくい場合はサブトラクション画像を作成．

## 大腿・下腿部1.5T
「大腿・下腿部」推奨撮像条件
対象疾患：筋炎，骨髄炎，骨病変など．
検査体位：仰臥位とし，手は胸の上に置く（組まない）．
使用コイル：撮像範囲に合わせ，必要に応じて複数のコイルを組み合わせて使用する．
検査ポイント：Transverse撮像の際スライス方向の歪みが目立つ場合は，撮像範囲を狭め複数回に分け，それぞれ磁場中心で撮像する．フローアーチファクトが目立つ場合はflow compensationを使用する．
1.5T
撮像順序 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Routine or Option | Routine | Routine | Routine | Routine | Routine | Routine | Option：造影 | Option：造影
撮像法 | Scout | STIR | T1W | STIR | T2W | T1W | 脂肪抑制T1W | 脂肪抑制T1W
パルスシーケンス | GRE | TSE-IR | TSE | TSE-IR | TSE | TSE | TSE | TSE
撮像断面 | Transverse, Coronal, Sagittal | Coronal | Coronal | Transverse | Transverse | Transverse | Coronal | Transverse
TR (ms) | 10 | 5000 | 400 | 5000 | 3500 | 550 | 450 | 550
TE (ms) | 5.4 | 65 | 10 | 65 | 100 | 10 | 10 | 10
FA/RFA (°) | 50 | 90/130 | 90/160 | 90/130 | 90/160 | 90/160 | 90/130 | 90/130
ETL | － | 15 | 3 | 15 | 13 | 3 | 3 | 3
FOV （read×phase）（mm） | 480×480 | 380×380 | 380×380 | 380×300 | 380×300 | 380×300 | 380×380 | 380×300
Matrix （read×phase） | 256×256 | 384×288 | 448×352 | 384×208 | 448×288 | 448×288 | 384×288 | 448×256
スライス厚 (mm) | 10 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8
スライス間隔 (mm) | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
スライス枚数 | 3, 3, 3 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 20 | 40
バンド幅 （Hz／pixel） | 180 | 180 | 200 | 180 | 180 | 200 | 200 | 200
加算回数 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1
Parallel imaging factor | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
位相方向 | A-P, R-L, A-P | F-H | F-H | A-P | A-P | A-P | R-L | A-P
Saturation pulse | － | － | － | 頭側，尾側 | 頭側，尾側 | 頭側，尾側 | － | 頭側，尾側
Oversampling | － | ＋ | ＋ | － | － | － | － | －
脂肪抑制 | － | STIR （TI = 160） | － | STIR （TI = 160） | － | － | DIXON | CHESS
撮像時間 | 12秒程度 | 2分50秒程度 | 2分40秒程度 | 2分30秒程度 | 1分30秒程度 | 2分00秒程度 | 3分00秒程度 | 2分20秒程度
その他 |  | TIはTR等の撮像条件に合わせて適宜調整． |  | TIはTR等の撮像条件に合わせて適宜調整． |  |  | 造影前後で同じ撮像条件を用い，造影効果がわかりにくい場合はサブトラクション画像を作成．

## 股関節３T
「股関節部」推奨撮像条件
対象疾患：大腿骨頭壊死，股関節炎，不顕性骨折，関節唇損傷など．
検査体位：仰臥位とし，手は胸の上に置く（組まない）．負担にならない程度に股関節を内旋させた中間位とし，砂嚢などで足部を固定する（バスタオル等を足部に巻きつけると安定しやすい）．呼吸による腹壁のアーチファクトを減らすため，可能は範囲で腹部を縛る．
使用コイル：体幹部用のマルチチャンネルコイルを腹側に置き，背面のSpineコイルとともに使用する．
検査ポイント：大転子が磁場中心になるようセットし，原則両側を同時に撮像する（関節唇損傷では，必要に応じて片側に絞り高解像度で撮像する）．フローアーチファクトが目立つ場合はflow compensationを使用する．Oversamplingは折り返し防止の他，SNRの調整にも適宜使用する．
3.0T
撮像順序 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Routine or Option | Routine | Routine | Routine | Routine | Routine | Routine | Routine | Option： 関節唇損傷（片側） | Option： 関節唇損傷（両側） | Option：関節炎 | Option：関節炎（造影） | Option：関節炎（造影）
撮像法 | Scout | Scout | STIR | T2W | T1W | STIR | T1W | 3D-T2*W |  | DWI | 脂肪抑制T1W | 脂肪抑制T1W
パルスシーケンス | GRE | Single-shot TSE | TSE-IR | TSE | TSE | TSE-IR | TSE | GRE | GRE | Single-shot EPI | TSE | TSE
撮像断面 | Transverse, Coronal, Sagittal | Transverse | Coronal | Coronal | Coronal | Transverse | Transverse | Double-obl.transverse（関節唇を結ぶ線に平行） | Coronal | Coronal | Coronal | Transverse
TR (ms) | 10 | 1000 | 5000 | 5000 | 550 | 6000 | 550 | 24 | 20 | 5000 | 550 | 550
TE (ms) | 5 | 80 | 65 | 80 | 10 | 65 | 10 | 15 | 12 | 80 | 10 | 10
FA/RFA (°) | 40 | 90/120 | 90/130 | 90/160 | 90/130 | 90/130 | 90/130 | 8 | 8 |  | 90/120 | 90/120
ETL |  | 216 | 13 | 13 | 3 | 13 | 3 |  |  |  | 3 | 3
FOV （read×phase）（mm） | 400×400 | 380×285 | 350×350 | 350×350 | 350×350 | 350×320 | 350×320 | 230×230 | 320×320 | 400×280 | 350×350 | 350×320
Matrix （read×phase） | 256×128 | 384×216 | 384×288 | 512×416 | 512×416 | 384×256 | 512×384 | 320×256 | 384×320 | 192×128 | 448×320 | 448×320
スライス厚 (mm) | 10 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0.8 | 0.6 | 4 | 4 | 4
スライス間隔 (mm) | 5 | 3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  | 0.4 | 0.4 | 0.4
スライス枚数 | 3, 3, 1 | 10 | 21 | 21 | 21 | 25 | 25 | 96 | 144 | 21 | 21 | 25
バンド幅 （Hz／pixel） | 210 | 470 | 250 | 300 | 300 | 250 | 300 | 400 | 330 | 2000 | 300 | 300
加算回数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 (b0), 6 (b1000) | 1 | 1
Parallel imaging factor | － | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2
位相方向 | A-P, R-L, A-P | A-P | R-L | R-L | R-L | A-P | A-P | A-P | R-L | F-H | R-L | A-P
Saturation pulse | － | － | 頭側 | 頭側 | 頭側 | 頭側 | － | － | － | 頭側，尾側 | － | 頭側
Oversampling | － | － | ＋ | ＋ | ＋ | － | － | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | －
脂肪抑制 | － | － | STIR （TI = 220） | － | － | STIR （TI = 230） | － | Water Excitation | Water Excitation | SPAIR | DIXON | CHESS
撮像時間 | 10秒程度 | 10秒程度 | 1分50秒程度 | 1分50秒程度 | 1分30秒程度 | 1分50秒程度 | 1分20秒程度 | 4分10秒程度 | 4分20秒程度 | 2分00秒程度 | 2分30秒程度 | 1分40秒程度
その他 |  |  | TIはTR等の撮像条件に合わせて適宜調整． |  |  | TIはTR等の撮像条件に合わせて適宜調整． |  | Slice oversampling（＋） | Slice oversampling（＋） | b=0, 1000 | 造影前後で同じ撮像条件を用い，造影効果がわかりにくい場合はサブトラクション画像を作成．
[8 empty] | 骨頭中心，関節唇に直交するよう放射状MPR作成． |  | 可能ならSSGR併用．
・左右の大転子および外側の筋肉まで含めるようFOV調整． ・大腿骨頚部骨折疑いでは骨盤部まで含めるよう枚数調整．

## 股関節1.5T
「股関節部」推奨撮像条件
対象疾患：大腿骨頭壊死，股関節炎，不顕性骨折，関節唇損傷など．
検査体位：仰臥位とし，手は胸の上に置く（組まない）．負担にならない程度に股関節を内旋させた中間位とし，砂嚢などで足部を固定する（バスタオル等を足部に巻きつけると安定しやすい）．呼吸による腹壁のアーチファクトを減らすため，可能は範囲で腹部を縛る．
使用コイル：体幹部用のマルチチャンネルコイルを腹側に置き，背面のSpineコイルとともに使用する．
検査ポイント：大転子が磁場中心になるようセットし，原則両側を同時に撮像する（関節唇損傷では，必要に応じて片側に絞り高解像度で撮像する）．フローアーチファクトが目立つ場合はflow compensationを使用する．Oversamplingは折り返し防止の他，SNRの調整にも適宜使用する．
1.5T
撮像順序 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Routine or Option | Routine | Routine | Routine | Routine | Routine | Routine | Routine | Option： 関節唇損傷（片側） | Option： 関節唇損傷（両側） | Option：関節炎 | Option：関節炎（造影） | Option：関節炎（造影）
撮像法 | Scout | Scout | STIR | T2W | T1W | STIR | T1W | 3D-T2*W |  | DWI | 脂肪抑制T1W | 脂肪抑制T1W
パルスシーケンス | GRE | Single-shot TSE | TSE-IR | TSE | TSE | TSE-IR | TSE | GRE | GRE | Single-shot EPI | TSE | TSE
撮像断面 | Transverse, Coronal, Sagittal | Transverse | Coronal | Coronal | Coronal | Transverse | Transverse | Double-obl.transverse（関節唇を結ぶ線に平行） | Coronal | Coronal | Coronal | Transverse
TR (ms) | 20 | 1000 | 7000 | 4000 | 500 | 8300 | 550 | 33 | 28 | 5000 | 550 | 550
TE (ms) | 5 | 96 | 65 | 100 | 10 | 65 | 10 | 19 | 14 | 70 | 10 | 10
FA/RFA (°) | 40 | 90/160 | 90/160 | 90/160 | 90/160 | 90/160 | 90/160 | 8 | 8 |  | 90/130 | 90/130
ETL |  | 144 | 13 | 13 | 3 | 13 | 3 |  |  |  | 3 | 3
FOV （read×phase）（mm） | 400×400 | 380×285 | 350×350 | 350×350 | 350×350 | 350×320 | 350×320 | 230×230 | 320×320 | 400×280 | 350×350 | 350×320
Matrix （read×phase） | 256×128 | 256×144 | 384×256 | 448×352 | 448×352 | 384×224 | 448×320 | 320×256 | 384×304 | 140×96 | 384×256 | 384×240
スライス厚 (mm) | 10 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0.8 | 0.6 | 5 | 4 | 4
スライス間隔 (mm) | 5 | 3.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  | 0.5 | 0.4 | 0.4
スライス枚数 | 3, 3, 1 | 10 | 21 | 21 | 21 | 25 | 25 | 72 | 144 | 17 | 21 | 25
バンド幅 （Hz／pixel） | 180 | 450 | 150 | 180 | 200 | 150 | 200 | 300 | 300 | 2000 | 280 | 200
加算回数 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 (b0), 6 (b1000) | 1 | 2
Parallel imaging factor | － | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2
位相方向 | A-P, R-L, A-P | A-P | R-L | R-L | R-L | A-P | A-P | A-P | R-L | F-H | R-L | A-P
Saturation pulse | － | － | 頭側 | 頭側 | 頭側 | 頭側 | － | － | － | 頭側，尾側 | － | 頭側
Oversampling | － | － | ＋ | ＋ | ＋ | － | － | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | －
脂肪抑制 | － | － | STIR （TI = 170） | － | － | STIR （TI = 170） | － | Water Excitation | Water Excitation | SPAIR | DIXON | CHESS
撮像時間 | 10秒程度 | 10秒程度 | 3分00秒程度 | 2分30秒程度 | 2分30秒程度 | 2分40秒程度 | 2分00秒程度 | 5分00秒程度 | 5分40秒程度 | 2分00秒程度 | 2分30秒程度 | 2分30秒程度
その他 |  |  | TIはTR等の撮像条件に合わせて適宜調整． |  |  | TIはTR等の撮像条件に合わせて適宜調整． |  | Slice oversampling（＋） | Slice oversampling（＋） | b=0, 1000 | 造影前後で同じ撮像条件を用い，造影効果がわかりにくい場合はサブトラクション画像を作成．
骨頭中心，関節唇に直交するよう放射状MPR作成．
・左右の大転子および外側の筋肉まで含めるようFOV調整． ・大腿骨頚部骨折疑いでは骨盤部まで含めるよう枚数調整．

## 膝関節部３T
「膝関節部」推奨撮像条件
対象疾患：靭帯や半月板の断裂や損傷，骨障害など様々な疼痛や炎症．
検査体位：仰臥位とし，前十字靭帯の描出を明瞭にするために軽度屈曲位とし，動かないよう足部を砂嚢などで固定する．
使用コイル：膝専用コイルの使用を想定した条件設定とした．専用コイルがない場合は，Flexコイル等で代用する．
検査ポイント：3断面の撮像を基本とする．フローアーチファクトが目立つ場合はflow compensationを使用する．専用コイルがない場合には，パラレルイメージングは使用せず，oversamplingなどでSNRと時間の調整をする．
3.0T
撮像順序 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Routine or Option | Routine | Routine | Routine | Routine | Routine | Routine | Routine | Option
撮像法 | Scout | Scout | PDW | PDW | T1W | T2*W | T2W | 3D-T2*W
パルスシーケンス | GRE | GRE | TSE | TSE | TSE | GRE (multi-echo) | TSE | GRE
撮像断面 | Transverse | Sagittal, Coronal | Transverse | Coronal | Coronal | Sagittal | Sagittal | Sagittal
TR (ms) | 6 | 6 | 2600 | 2500 | 600 | 750 | 5000 | 22
TE (ms) | 2 | 2 | 30 | 30 | 10 | 17 | 90 | 16
FA/RFA (°) | 15 | 15 | 90/150 | 90/150 | 90/120 | 25 | 90/150 | 12
ETL | － | － | 6 | 6 | 3 | － | 13 | －
FOV （read×phase）（mm） | 350×350 | 250×250 | 160×160 | 160×160 | 160×160 | 160×160 | 160×160 | 160×160
Matrix （read×phase） | 256×192 | 256×192 | 384×256 | 384×256 | 384×320 | 384×288 | 384×288 | 228×228
スライス厚 (mm) | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.7
スライス間隔 (mm) | 3 | 6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
スライス枚数 | 3 | 3, 3 | 29 | 27 | 27 | 27 | 27 | 160
バンド幅 （Hz／pixel） | 300 | 300 | 250 | 250 | 350 | 400 | 300 | 300
加算回数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Parallel imaging factor | － | － | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3
位相方向 | A-P | A-P, R-L | R-L | F-H | F-H | F-H | F-H | A-P
Saturation pulse | － | － | 頭側，尾側 | － | － | － | － | －
Oversampling | － | － | + | + | + | + | + | －
脂肪抑制 | － | － | CHESS | CHESS | － | － | － | Water Excitation
撮像時間 | 6秒程度 | 17秒程度 | 2分10秒程度 | 2分00秒程度 | 2分10秒程度 | 2分50秒程度 | 2分10秒程度 | 4分40秒程度
その他 |  |  | Magic angle effect低減のためTEは長めに設定． |  | いずれか1方向で必須． | Multi-echoでなくても可．

## 膝関節部1.5T
「膝関節部」推奨撮像条件
対象疾患：靭帯や半月板の断裂や損傷，骨障害など様々な疼痛や炎症．
検査体位：仰臥位とし，前十字靭帯の描出を明瞭にするために軽度屈曲位とし，動かないよう足部を砂嚢などで固定する．
使用コイル：膝専用コイルがない場合を想定した条件設定とした．専用コイルがある場合は，パラレルイメージングを使用して時間短縮や高分解能化が可能．
検査ポイント：3断面の撮像を基本とする．フローアーチファクトが目立つ場合はflow compensationを使用する． Oversamplingは折り返し防止の他，SNRの調整にも適宜使用する．
1.5T
撮像順序 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Routine or Option | Routine | Routine | Routine | Routine | Routine | Routine | Routine | Option
撮像法 | Scout | Scout | PDW | PDW | T1W | T2*W | T2W | 3D-T2*W
パルスシーケンス | GRE | GRE | TSE | TSE | TSE | GRE (multi-echo) | TSE | GRE
撮像断面 | Transverse | Sagittal, Coronal | Transverse | Coronal | Coronal | Sagittal | Sagittal | Sagittal
TR (ms) | 8 | 8 | 1800 | 1600 | 600 | 650 | 4000 | 29
TE (ms) | 4 | 4 | 30 | 30 | 10 | 15 | 100 | 16
FA/RFA (°) | 20 | 20 | 90/150 | 90/150 | 90/150 | 25 | 90/160 | 12
ETL | － | － | 6 | 6 | 3 | － | 11 | －
FOV （read×phase）（mm） | 350×350 | 250×250 | 160×160 | 160×160 | 160×160 | 160×160 | 160×160 | 180×180
Matrix （read×phase） | 256×192 | 256×192 | 320×224 | 320×224 | 352×320 | 320×256 | 320×256 | 256×205
スライス厚 (mm) | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.1
スライス間隔 (mm) | 3 | 6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
スライス枚数 | 3 | 3, 3 | 29 | 27 | 27 | 27 | 27 | 96
バンド幅 （Hz／pixel） | 250 | 250 | 150 | 150 | 200 | 220 | 180 | 200
加算回数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Parallel imaging factor | － | － | － | － | － | － | － | －
位相方向 | A-P | A-P, R-L | R-L | F-H | F-H | F-H | F-H | A-P
Saturation pulse | － | － | 頭側，尾側 | － | － | － | － | －
Oversampling | － | － | + | + | + | + | + | －
脂肪抑制 | － | － | CHESS | CHESS | － | － | － | Water Excitation
撮像時間 | 6秒程度 | 17秒程度 | 2分40秒程度 | 2分20秒程度 | 2分40秒程度 | 3分50秒程度 | 3分10秒程度 | 5分20秒程度
その他 |  |  | Magic angle effect低減のためTEは長めに設定． |  | いずれか1方向で必須． | Multi-echoでなくても可．

## 足関節３T
「足関節部」推奨撮像条件
対象疾患：靭帯や腱の断裂や損傷，骨障害など様々な疼痛や炎症病変．
検査体位：仰臥位とし，固定具などを使用して自然な肢位（通常約20°底屈位）で撮像する．各施設で基準肢位がある場合（足底を90°にさせるなど）は，それに準ずる．
使用コイル：足関節・足専用コイルが望ましい．専用コイルがない場合は，頭頸部コイルやFlexコイル等で代用する．
検査ポイント：距腿関節を中心に設定した3断面の撮像を基本とする（もしくは距踵関節など，施設毎で再現性を担保する事）．撮像法は対象疾患に合わせ適宜選択する．フローアーチファクトが目立つ場合はflow compensationを使用する．Oversamplingは折り返し防止の他，SNRの調整にも適宜使用する．
3.0T
撮像順序 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Routine or Option | Routine | Routine | 適宜選択 | 適宜選択 | 適宜選択 | 適宜選択 | 適宜選択 | 適宜選択 | 適宜選択 | 適宜選択 | 適宜選択 | Option
撮像法 | Scout | Scout | T2W | T1W | STIR | T2W | T1W | STIR | T2W | T1W | STIR | 3D-T2*W
パルスシーケンス | GRE | GRE | TSE | TSE | TSE-IR | TSE | TSE | TSE-IR | TSE | TSE | TSE-IR | GRE
撮像断面 | Transverse | Transverse, Coronal, Sagittal | Transverse | Transverse | Transverse | Coronal | Coronal | Coronal | Sagittal | Sagittal | Sagittal | Sagittal
TR (ms) | 15 | 15 | 6000 | 550 | 6500 | 4500 | 500 | 5000 | 4500 | 500 | 5000 | 25
TE (ms) | 4 | 4 | 90 | 10 | 65 | 90 | 10 | 65 | 90 | 10 | 65 | 15
FA/RFA (°) | 40 | 40 | 90/150 | 90/150 | 90/150 | 90/150 | 90/150 | 90/150 | 90/150 | 90/150 | 90/150 | 10
ETL |  |  | 11 | 3 | 13 | 11 | 3 | 13 | 11 | 3 | 13
FOV （read×phase）（mm） | 380×380 | 200×200 | 150×120 | 150×120 | 150×120 | 150×120 | 150×120 | 150×120 | 150×150 | 150×150 | 150×150 | 160×160
Matrix （read×phase） | 256×154 | 192×134 | 384×256 | 384×256 | 320×192 | 384×224 | 384×224 | 320×192 | 384×256 | 384×256 | 320×224 | 228×228
スライス厚 (mm) | 8 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.7
スライス間隔 (mm) | 4 | 2.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
スライス枚数 | 5 | 3, 3, 3 | 31 | 31 | 31 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 128
バンド幅 （Hz／pixel） | 250 | 250 | 300 | 350 | 250 | 300 | 350 | 250 | 300 | 350 | 250 | 300
加算回数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Parallel imaging factor | － | － | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
位相方向 | A-P | A-P, R-L, A-P | R-L | R-L | R-L | R-L | R-L | R-L | F-H | F-H | F-H | A-P
Saturation pulse | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
Oversampling | － | － | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋
脂肪抑制 | － | － | － | － | STIR （TI = 230） | － | － | STIR （TI = 220） | － | － | STIR （TI = 220） | Water Excitation
撮像時間 | 10秒程度 | 20秒程度 | 2分30秒程度 | 2分30秒程度 | 1分50秒程度 | 1分50秒程度 | 1分20秒程度 | 1分30秒程度 | 2分00秒程度 | 1分30秒程度 | 1分40秒程度 | 4分50秒程度
その他 |  |  |  |  | TIはTR等の撮像条件に合わせて適宜調整． |  |  | TIはTR等の撮像条件に合わせて適宜調整． |  |  | TIはTR等の撮像条件に合わせて適宜調整．

## 足関節1.5T
「足関節部」推奨撮像条件
対象疾患：靭帯や腱の断裂や損傷，骨障害など様々な疼痛や炎症病変．
検査体位：仰臥位とし，固定具などを使用して自然な肢位（通常約20°底屈位）で撮像する．各施設で基準肢位がある場合（足底を90°にさせるなど）は，それに準ずる．
使用コイル：足関節・足専用コイルが望ましい．専用コイルがない場合は，頭頸部コイルやFlexコイル等で代用する．
検査ポイント：距腿関節を中心に設定した3断面の撮像を基本とする（もしくは距踵関節など，施設毎で再現性を担保する事）．撮像法は対象疾患に合わせ適宜選択する．フローアーチファクトが目立つ場合はflow compensationを使用する．Oversamplingは折り返し防止の他，SNRの調整にも適宜使用する．
1.5T
撮像順序 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Routine or Option | Routine | Routine | 適宜選択 | 適宜選択 | 適宜選択 | 適宜選択 | 適宜選択 | 適宜選択 | 適宜選択 | 適宜選択 | 適宜選択 | Option
撮像法 | Scout | Scout | T2W | T1W | STIR | T2W | T1W | STIR | T2W | T1W | STIR | 3D-T2*W
パルスシーケンス | GRE | GRE | TSE | TSE | TSE-IR | TSE | TSE | TSE-IR | TSE | TSE | TSE-IR | GRE
撮像断面 | Transverse | Transverse, Coronal, Sagittal | Transverse | Transverse | Transverse | Coronal | Coronal | Coronal | Sagittal | Sagittal | Sagittal | Sagittal
TR (ms) | 15 | 17 | 5000 | 500 | 5500 | 4000 | 500 | 6800 | 3500 | 500 | 6800 | 27
TE (ms) | 4 | 9 | 100 | 10 | 65 | 100 | 10 | 65 | 100 | 10 | 65 | 15
FA/RFA (°) | 40 | 40 | 90/160 | 90/160 | 90/160 | 90/160 | 90/160 | 90/160 | 90/160 | 90/160 | 90/160 | 10
ETL |  |  | 13 | 3 | 15 | 13 | 3 | 13 | 13 | 3 | 13
FOV （read×phase）（mm） | 400×400 | 200×200 | 150×120 | 150×120 | 150×120 | 150×120 | 150×120 | 150×120 | 150×150 | 150×150 | 150×150 | 180×180
Matrix （read×phase） | 268×131 | 256×153 | 320×192 | 320×192 | 256×160 | 320×192 | 320×192 | 256×160 | 320×224 | 320×224 | 256×192 | 256×224
スライス厚 (mm) | 10 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1
スライス間隔 (mm) | 7 | 5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
スライス枚数 | 7 | 3, 3, 3 | 31 | 31 | 31 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 96
バンド幅 （Hz／pixel） | 270 | 150 | 180 | 200 | 150 | 180 | 200 | 150 | 180 | 200 | 150 | 180
加算回数 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1
Parallel imaging factor | － | － | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
位相方向 | A-P | A-P, R-L, A-P | R-L | R-L | R-L | R-L | R-L | R-L | F-H | F-H | F-H | A-P
Saturation pulse | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
Oversampling | － | － | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋
脂肪抑制 | － | － | － | － | STIR （TI = 160） | － | － | STIR （TI = 170） | － | － | STIR （TI = 170） | Water Excitation
撮像時間 | 10秒程度 | 20秒程度 | 2分30秒程度 | 3分00秒程度 | 2分50秒程度 | 2分00秒程度 | 2分00秒程度 | 3分30秒程度 | 2分10秒程度 | 2分30秒程度 | 3分30秒程度 | 5分30秒程度
その他 |  |  |  |  | TIはTR等の撮像条件に合わせて適宜調整． |  |  | TIはTR等の撮像条件に合わせて適宜調整． |  |  | TIはTR等の撮像条件に合わせて適宜調整．

## 足部３T
「足部」推奨撮像条件
対象疾患：靭帯や腱の断裂や損傷，骨障害など様々な疼痛や炎症疾患で，small FOVでの撮像が必要な小病変を対象とした．
検査体位：仰臥位とし，足関節・足専用コイルが備えてあれば足関節と同様の肢位で撮像する．代用可能なコイルで撮像する場合は，各施設で基準を設け，再現性を担保する．
使用コイル：足関節・足専用コイルが望ましい．専用コイルがない場合は，頭頸部コイルやFlexコイル等で代用する．
検査ポイント：病変部を中心に3断面の撮像を基本とし，対象となる領域に限局して撮像を行う．撮像法は対象疾患に合わせ適宜選択する．フローアーチファクトが目立つ場合はflow compensationを使用する．Oversamplingは折り返し防止の他，SNRの調整にも適宜使用する．
3.0T
撮像順序 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Routine or Option | Routine | Routine | 適宜選択 | 適宜選択 | 適宜選択 | 適宜選択 | 適宜選択 | 適宜選択 | 適宜選択 | 適宜選択 | 適宜選択
撮像法 | Scout | Scout | T2W | T1W | STIR | T2W | T1W | STIR | T2W | T1W | STIR
パルスシーケンス | GRE | GRE | TSE | TSE | TSE-IR | TSE | TSE | TSE-IR | TSE | TSE | TSE-IR
撮像断面 | Transverse | Transverse, Coronal, Sagittal | Transverse （足底に平行な断面） | Transverse （足底に平行な断面） | Transverse （足底に平行な断面） | Coronal （足底に垂直な断面） | Coronal （足底に垂直な断面） | Coronal （足底に垂直な断面） | Sagittal （足底に垂直な断面） | Sagittal （足底に垂直な断面） | Sagittal （足底に垂直な断面）
TR (ms) | 15 | 15 | 4500 | 500 | 5000 | 5000 | 650 | 6000 | 4500 | 500 | 5000
TE (ms) | 4 | 4 | 90 | 10 | 65 | 90 | 10 | 65 | 90 | 10 | 65
FA/RFA (°) | 40 | 40 | 90/150 | 90/150 | 90/150 | 90/150 | 90/150 | 90/150 | 90/150 | 90/150 | 90/150
ETL |  |  | 13 | 3 | 13 | 13 | 3 | 13 | 11 | 3 | 11
FOV （read×phase）（mm） | 400×400 | 200×200 | 120×120 | 120×120 | 120×120 | 120×120 | 120×120 | 120×120 | 150×120 | 150×120 | 150×120
Matrix （read×phase） | 256×154 | 192×134 | 320×256 | 320×256 | 256×192 | 320×256 | 320×256 | 256×192 | 384×256 | 384×256 | 320×192
スライス厚 (mm) | 8 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
スライス間隔 (mm) | 4 | 2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
スライス枚数 | 5 | 3, 3, 3 | 21 | 21 | 21 | 30 | 30 | 30 | 19 | 19 | 19
バンド幅 （Hz／pixel） | 250 | 250 | 300 | 350 | 250 | 300 | 350 | 250 | 300 | 350 | 250
加算回数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Parallel imaging factor | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
位相方向 | A-P | A-P, R-L, A-P | R-L | R-L | R-L | R-L | R-L | R-L | F-H | F-H | F-H
Saturation pulse | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
Oversampling | － | － | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋
脂肪抑制 | － | － | － | － | STIR （TI = 220） | － | － | STIR （TI = 230） | － | － | STIR （TI = 220）
撮像時間 | 10秒程度 | 20秒程度 | 2分30秒程度 | 2分50秒程度 | 2分30秒程度 | 2分40秒程度 | 3分30秒程度 | 3分00秒程度 | 1分40秒程度 | 2分10秒程度 | 2分40秒程度
その他 |  |  |  |  | TIはTR等の撮像条件に合わせて適宜調整． |  |  | TIはTR等の撮像条件に合わせて適宜調整． |  |  | TIはTR等の撮像条件に合わせて適宜調整．

## 足部1.5T
「足部」推奨撮像条件
対象疾患：靭帯や腱の断裂や損傷，骨障害など様々な疼痛や炎症疾患で，small FOVでの撮像が必要な小病変を対象とした．
検査体位：仰臥位とし，足関節・足専用コイルが備えてあれば足関節と同様の肢位で撮像する．代用可能なコイルで撮像する場合は，各施設で基準を設け，再現性を担保する．
使用コイル：足関節・足専用コイルが望ましい．専用コイルがない場合は，頭頸部コイルやFlexコイル等で代用する．
検査ポイント：病変部を中心に3断面の撮像を基本とし，対象となる領域に限局して撮像を行う．撮像法は対象疾患に合わせ適宜選択する．フローアーチファクトが目立つ場合はflow compensationを使用する．Oversamplingは折り返し防止の他，SNRの調整にも適宜使用する．
1.5T
撮像順序 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Routine or Option | Routine | Routine | 適宜選択 | 適宜選択 | 適宜選択 | 適宜選択 | 適宜選択 | 適宜選択 | 適宜選択 | 適宜選択 | 適宜選択
撮像法 | Scout | Scout | T2W | T1W | STIR | T2W | T1W | STIR | T2W | T1W | STIR
パルスシーケンス | GRE | GRE | TSE | TSE | TSE-IR | TSE | TSE | TSE-IR | TSE | TSE | TSE-IR
撮像断面 | Transverse | Transverse, Coronal, Sagittal | Transverse （足底に平行な断面） | Transverse （足底に平行な断面） | Transverse （足底に平行な断面） | Coronal （足底に垂直な断面） | Coronal （足底に垂直な断面） | Coronal （足底に垂直な断面） | Sagittal （足底に垂直な断面） | Sagittal （足底に垂直な断面） | Sagittal （足底に垂直な断面）
TR (ms) | 15 | 15 | 3500 | 450 | 6500 | 4500 | 580 | 5000 | 3500 | 400 | 6000
TE (ms) | 4 | 9 | 100 | 10 | 65 | 100 | 10 | 65 | 100 | 10 | 65
FA/RFA (°) | 40 | 40 | 90/160 | 90/160 | 90/160 | 90/160 | 90/160 | 90/160 | 90/160 | 90/160 | 90/160
ETL |  |  | 13 | 3 | 13 | 13 | 3 | 13 | 13 | 3 | 13
FOV （read×phase）（mm） | 400×400 | 200×200 | 120×120 | 120×120 | 120×120 | 120×120 | 120×120 | 120×120 | 150×120 | 150×120 | 150×120
Matrix （read×phase） | 268×131 | 256×153 | 256×192 | 256×192 | 256×160 | 256×192 | 256×192 | 256×160 | 288×192 | 288×192 | 256×160
スライス厚 (mm) | 10 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
スライス間隔 (mm) | 7 | 5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
スライス枚数 | 7 | 3, 3, 3 | 21 | 21 | 21 | 30 | 30 | 30 | 19 | 19 | 19
バンド幅 （Hz／pixel） | 270 | 150 | 180 | 200 | 150 | 180 | 200 | 150 | 180 | 200 | 150
加算回数 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1
Parallel imaging factor | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
位相方向 | A-P | A-P, R-L, A-P | R-L | R-L | R-L | R-L | R-L | R-L | F-H | F-H | F-H
Saturation pulse | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
Oversampling | － | － | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋
脂肪抑制 | － | － | － | － | STIR （TI = 170） | － | － | STIR （TI = 160） | － | － | STIR （TI = 170）
撮像時間 | 10秒程度 | 20秒程度 | 2分50秒程度 | 3分00秒程度 | 2分40秒程度 | 3分30秒程度 | 3分50秒程度 | 3分20秒程度 | 2分50秒程度 | 3分00秒程度 | 2分40秒程度
その他 |  |  |  |  | TIはTR等の撮像条件に合わせて適宜調整． |  |  | TIはTR等の撮像条件に合わせて適宜調整． |  |  | TIはTR等の撮像条件に合わせて適宜調整．